RADIOGRAFÍAS CON APARATOS PORTÁTILES: FALSAS CREENCIAS SOBRE LA RADIACIÓN DISPERSA

Dirigido:

- Personal de Enfermería y Técnico  del Departamento de Salud Alicante-Hospital General

INTRODUCCIÓN

Un portátil es la realización de una radiografía fuera del Servicio Central de Radiodiagnóstico. Ya que por diferentes motivos el paciente no puede ser trasladado a Radiología. Por ejemplo:

- Pacientes aislados por enfermedad infecciosa.

- Pacientes con conexiones que no puedan desconectarse temporalmente. (conectados a un respirador, conectados a sistemas de vacío, paciente inestable que contraindique su desplazamiento (Angor inestable, etc.).

Las ventajas de realizar un portátil es la rapidez a la hora de realizar la radiografía.

Las desventajas son las siguientes:

- Notable incremento de la dosis de radiación a los pacientes ( Debido a sus limitaciones en el kilovoltaje).

- Existe gran variabilidad en la técnica al no utilizarse  exposimetría automática.

- La silueta cardiaca se magnifica un 5 % por la disminución de la distancia foco-placa y en un 15 – a 20 % por realizarse en un a proyección posteroanterior.

- Los pequeños derrames pleurales y los neumotórax pequeños son más difíciles detectar.

- La radiografía de la región abdominal incluida la columna lumbar debido a su escasa penetración no suele aportar datos significativos.

- Por otra parte las habitaciones de planta no cuentan con la adecuada protección en paredes y puertas.

- La exposición a los RX de los pacientes de la cama adyacente es innecesaria a demás de perjudicial.

En radiología es imprescindible seguir el criterio Alara:

Todas las exposiciones se mantendrán de forma tal que la dosis sea lo más baja posible.

La radiografía más habitual a los pacientes con portátil son la radiografía de tórax. También del sistema musculoesquelético en los politraumatizados como primera valoración.

Objetivo general:

- Informar al Personal Sanitario de los posibles riesgos de la radiación dispersa al realizar una RX con el equipo portátil.

Objetivos específicos:

-Explicar las ventajas y desventajas de la realización de las RX con aparatos portátiles.

2.- Informar de las medidas a tomar para protegernos de la radiación dispersa por la realización de las RX con aparatos portátiles.

MATERIAL  Y METODO

Mediciones realizadas por especialistas en protección radiológica avalados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Con el contador Geiger.

(Detector de partículas y de radiaciones ionizantes).

Niveles de radiación en portátil

Ejemplo Portátil ( rendimiento 32microGy/ mAS a 1m, trifásico y con filtración total de unos 3,8 mm Al)

TASAS de dosis dispersa (mSv/ h) medida en las siguientes condiciones:

80 kV 40 mA 2 s Colimador abierto al máximo y maniquí de agua.

A 1.4m: 2.51 mSv/h

(O lo que es lo mismo 2,51/40*3600 mSv<<<<<7mAs a 1,4m es decir

0,000018 mSv<<7mAs a 1,4m)

Esto significa que en cada exploración real 80 kV 40 mA 0.1s (80 kV y 4 mAs) una persona que se encuentra a 1.4 m del haz, pero fuera de su dirección de incidencia de incidencia recibiría una dosis por exploración por radiación dispersa de 0.00007mSv ( la misma dosis que se recibe durante 45 minutos en la calle debida al fondo natural.

A 0.5m recibiría una dosis por exploración de 0,0005mSv . Si a lo largo de la semana se realiza 50 exploraciones de este tipo, y una misma persona está durante todas esas exploraciones a la distancia de 1.4 m del haz, recibiría 0.0035 mSv. Y a lo largo del año unos 0.174mSv ( El límite anual de dosis a público es de 1 mSV).

En el caso del portátil la persona que dispara ( Personal profesionalmente expuesto) debe de alejarse a  2 metros del tubo. El resto del personal estará alejado como poco a  esta distancia del tubo luego si a 1.4m recibiría durante todas las exploraciones supuestas (2.500 = 50)  anuales, una dosis de 0.174 mSv, a 2m recibiría 0.085mSv y a 3 m 0.038mSv anuales.

CONCLUSION

Con esto se desprende que alejarse  a 2 m el momento de disparo es ya una medida de seguridad suficiente ( al año se recibiría 0.085m Sv   que es equivalente a la que se recibe en la calle en un mes (aprox. 1 mSv año por fondo natural en España)), asumiendo las condiciones de que es una misma persona la que permanece  siempre  en esa posición durante todas las exploraciones del año, lo cual es exagerado. La presencia de una persona incidentalmente a una distancia del tubo de 0.5 m en el momento del disparo supondría una dosis de unos 0.0005 mSv por cada vez que ocurra, lo que tampoco sería de ninguna gravedad.

Equipo y material:

- Ordenador y proyector

- Aula de docencia

Horario:

- 13.00h a 13:30 h.

Lugar:

- Aula 1 de Docencia de la planta baja

Nº de alumnos:

- De 40 a 50 alumnos por sesión

Nº de sesiones:  3

- 28 JULIO

- 11 NOVIEMBRE

11 DICIEMBRE

Docente:

- Dña. Mª Carmen Ortiz Navarro . Coordinación RX TER  H.G.U. ALICANTE. D. Miguel Ángel Such Martínez Supervisor de Radiología.. H.G.U., ALICANTE

Coordinadora:

- Nieves Izquierdo García. Adjunta a la Dirección de Enfermería del Departamento de Salud Alicante. Hospital General.

LA DOCUMENTACION SE PUEDE DESCARGAR EN :

EN GOOGLE : CUIDADOS20

EN LA WEB CUIDADOS20:  http://cuidados20.san.gva.es

SE PUEDE ACCEDER A TRAVÉS DE:

1. CUIDADOS      CALENDARIO     SE PONE ENCIMA DEL DÍA Y APARECE LA  SESION QUE SE VA A IMPARTIR

SESIONES      CALENDARIO SESIONES CLÍNICAS 2013.

2.- DOCENCIA    DOCUMENTOS      SESIONES CLÍNICAS ENFERMERÍA 2013     CARPETAS  POR CADA SESION

DOCUMENTOS. COMPLEMENTARIOS DE LAS SESIONES